# ANNA MAESTRI 	MATR. 140924

Lezione del 06-12-01 ore 16,30-18,30

CORSO DI FISICA TECNICA

ANNO 2001-2002

PROF. ANGELO FARINA

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

### STRUMENTI DI MISURA TERMOIGROMETRICI

#### Sommario

- Concetti di base

- Igrometro a capello

- Termoigrografo scrivente a rullo

- Metodo della pesata

- Igrometro a condensazione

- Psicrometro o Igrometro di Assmann

- Igrometro elettronico

- Fialette Drager

- Esercizo: Miscelatore

- Esercizio: Condizionatore d’aria

1- Concetti di base

Per comprendere meglio il funzionamento dei sistemi di misura di umidità e temperatura è necessario spiegare sommariamente due concetti fondamentali: il titolo e il grado igrometrico. Entrambi consentono di calcolare l’umidità dell’aria ossia in che quantità il vapore acqueo è contenuto nell’aria secca considerata. Il titolo è definito come

x=MvapMaria

dove Mvapcostituisce la massa di vapore, mentre Maria la massa dell’aria secca. Il titolo può assumere qualsiasi valore positivo e in particolare nel caso dell’aria secca si avrà x=0 e nel caso del vapore acqueo puro sarà x¥.

Il grado igrometrico può anche essere definito come umidità relativa (U.R.) quando è espresso in percentuale e si definisce come

j=PvapPs

dove Pvapè la pressione del vapore nella miscela di aria e vapore considerata, Ps è la pressione di saturazione del vapore alla temperatura considerata. Per legare questi due concetti si può fare riferimento o al diagramma psicrometrico, che porta la temperatura in ascissa il titolo in ordinata e le curve j, oppure per via analitica alla seguente equazione

j=PtotPsxx+0,622

dove Ptot rappresenta la pressione totale della massa d’aria considerata.

## 2- Igrometro a capello

Questo strumento di misura consente di rilevare il grado di umidità di un ambiente attraverso un dispositivo sensibile  alla dilatazione di  capelli o di peli animali tesi tra due sostegni: l’uno fisso, l’altro applicato ad una molla. Al variare dell’umidità relativa i fasci di capelli si allungano o si restringono facendo spostare un binario dentato agganciato al sostegno mobile. Il binario a sua volta fa ruotare una rotella dentata a cui è applicato un indicatore che segnala il grado di umidità su una scala graduata. Tale metodo di misurazione è alquanto impreciso e poco professionale e per rilevazioni scientifiche è consigliabile l’utilizzo di apparecchi con un grado di precisione più elevato.

3- Termoigrografo scrivente a rullo

Questo strumento costituisce la versione professionale dell’igrometro a capelli e viene utilizzato in particolar modo per le rilevazioni di umidità e temperatura all’interno degli ambienti museali laddove risulta indispensabile il controllo di questi due parametri per una conservazione ottimale dei reperti. Il principio di funzionamento riprende quello dell’igrometro suddetto ossia è costituito da fasci di capelli accuratamente selezionati e trattati, che garantiscono una precisione di misura circa del 3 di umidità relativa.

E’ costituito da un tamburo girevole montato su una base all’interno della quale è presente un sistema orologistico che fa avanzare lentamente il tamburo in rotazione (in 24 ore per alcuni modelli, il una settimana per altri). Su di esso è applicato un foglio graduato costituito da due scale che hanno in ascissa il tempo (misurato in ore o giorni) e in ordinata l’umidità e la temperatura. I varori sono segnati sul foglio tramite due pennini oscillanti fissati ad una base retrostante al tamburo. Gli apparecchi che vengono utilizzati come centraline metereologiche dispongono di un terzo pennino che rileva la pressione atmosferica

4- Metodo della pesata

Il metodo della pesata trova il suo archetipo già in uno strumento inventato da Leonardo Da Vinci ed utilizzato per le previsioni metereologiche. Si basava sul fenomeno fisico secondo cui certi materiali, come la bambagia, assorbono facilmente l’acqua presente nell’aria aumentandone il peso. Utilizzando un semplice piatto di bilancia si può misurare il peso della bambagia prima e dopo l’assorbimento dell’acqua e con una semplice differenza di pesi si ottiene la massa di acqua dell’aria.

Oggi questo metodo consiste nell’utilizzo di un tubo trasparente contenete un materiale fortemente avido d’acqua ( un sale o un acido anidro oppure un gel di silice ) collegato in serie ad un misuratore di portata da aria tramite un tubo. Si fa passare aria compressa umidificata all’interno del tubo trasparente e nello stesso tempo se ne controlla la portata sul contatore. Una volta raggiunta la quantità desiderata si blocca l’immissione di aria e si pesa il tubo che avrà aumentato il suo peso grazie all’assorbimento dell’acqua presente nell’aria trattenuta dai sali. A questo punto attraverso una semplice differenza tra il peso del tubo prima e dopo il passaggio dell’aria si ottiene la massa d’acqua e da qui, conoscendo anche il volume dell’aria passata, si ricava facilmente il titolo e il grado idrometrico.

5- Igrometro a condensazione

E’ costituito da una vaschetta in acciaio inox  aperta, a cui è applicato un termometro che fornisce la temperatura della vaschetta, ed un condensatore di una macchina frigorifera (come una specie di gelatiera) . Quando la macchina si accende il contenitore si raffredda e raggiunta una certa temperatura si appanna con la formazione di goccioline d’acqua. Durante gli esperimenti di laboratorio occorre cogliere attentamente l’istante in cui si formano le prime gocce d’acqua, bloccare la macchina e rilevarne la temperatura. Andiamo a verificare con un diagramma psicrometrico:

- Si segnano in ordinata le temperature iniziale e finale della vaschetta;

- Si disegna la verticale in corrispondenza dal valore della temperatura in T2

- Nel punto in cui la verticale incontra la curva di grado igrometrico (oltre la quale non esistono stati fisici del sistema) la direzione della semiretta cambia mantenendosi a titolo X costante ( le quantità di aria e di vapor d’acqua restano costanti durante il cambiamento di temperatura) parallelamente all’asse delle temperature. Il punto 2 rappresenta il punto di rugiada ossia la temperatura alla quale inizia la condensazione.

- Il punto di intersezione tra la semiretta di titolo X costante e la verticale uscente dal punto di temperatura T determina ilo punto 1 ossia il punto iniziale di non saturazione del sistema.

Si possono ottenere gli stessi risultati in maniera analitica e più precisa anche svolgendo i calcoli infatti:

x1=0,622ϕ1Ps1Ptot−ϕ1Ps1			x2=x1=0,622Ps2Ptot−Ps2

I valori di P e P si ricavano dalle tabelle partendo dalle temperature T1 e T2, mentre Ptot rappresenta la pressione della massa d’aria in oggetto.

6- Psicrometro o Igrometro di Assman

Questo tipo di igrometro prende il nome dal suo inventore Assman, colui che realizzò per primo il diagramma psicrometrico proprio in correlazione con lo strumento igrometrico. Assman caratterizzò un punto di svolta per il progresso scientifico in quanto prima di lui si utilizzava il diagramma di Mollier , diagramma non cartesiano e piuttosto empirico. Lo psicrometro di Assman si fonda sul fenomeno elementare secondo cui quando l’acqua tende ad evaporare assorbe il calore latente di vaporizzazione e sottrae dunque calore alla superficie su cui si trovava.

Lo strumento in acciaio inox (per ridurre lo scambio termico di irraggiamento) è formato da un tubo a forma di Y all’interno del quale sono posizionati due termometri a mercurio ciascuno in uno dei condotti paralleli e uno dei due termometri ha il bulbo avvolto da una garza bagnata di acqua distillata. La parte dello strumento in cui i due condotti paralleli vanno a confluire è di solito dotata di una valvola per favorire l’aspirazione dell’aria o in mancanza di essa si procede allo sventolamento dello strumento. Quando l’aria viene immessa nei due tubi paralleli si registrano due temperature differenti rispettivamente sul termometro TA (termometro asciutto) e  TB (termometro bagnato) in quanto sul termometro asciutto si registrerà la temperatura effettiva dell’aria immessa, mentre sul termometro bagnato l’aria, sottraendo calore tramite l’evaporazione dell’acqua, farà diminuire la temperatura. In generale si avrà sempre che TA>TB, solo in caso di saturazione, quando cioè l’umidità relativa è al 100, i due termometri indicheranno valori uguali TA=TB poiché l’evaporazione sarà nulla. La trasformazione che consente il passaggio da TA a TBe di tipo Isoentalpica ossia dalla relazione

hA−hB=Q−L

si ricava che	hA=hB

cioè le due entalpie in A e in B sono uguali in quanto il sistema non è soggetto a scambi di calore con l’esterno quindi Q=0 (sistema isolato, adiabatico) e il lavoro prodotto dalla ventola è irrilevante, da cui L=0. Considerando le unità di miscela di aria e vapore si ha che le eltalpie

JA=JB

in quanto si ragiona con quantità riferite alla massa d’aria secca.

Dal punto di vista grafico considerando un diagramma psicrometrico a J costante:

- Si fissano sull’ascissa i valori di TA e TB

- Si traccia la verticale in corrispondenza di TA su cui si troverà il valore di A non ancora identificato

- Si traccia la verticale partendo da TBfino a raggiungere la curva limite nel punto B

- A questo punto la direzione della retta cambia seguendo la direzione della retta a J costante in corrispondenza di TB

- Il punto di incrocio tra la retta a J costante e la verticale in corrispondenza di TA segna il punto A trovato.

Il metodo costruttivo sul diagramma psicrometrico riprende quello dell’igrometro a condensazione, l’unica differenza è che se nel primo la retta è orizzontale a titolo costante in quest’ultimo caso la retta è obliqua a J costante.

Facendo il calcolo dell’entalpia si ha che

JB=tB+xB(2500+1,9tB)	e	JA=tA+xA(2500+1,9tA)

dove xA e xB si ricavano o per via analitica o dalla tabella di saturazione con il titolo in funzione della temperatura.

7-Igrometro elettronico

L’Igrometro elettronico è ideale per applicazioni di uso comune in quanto i dati di tipo elettronico sono più facilmente trattabili e registrabili. Ciò nonostante non raggiunge la precisione dello psicrometro, per cui è più indicato per rilevazioni a lungo termine.Questo apparecchio misura le resistenze elettriche ed è composto da un sensore di temperatura (termistore), un sensore di umidità (resistenza igroscopica) e da un display su cui leggere i valori. L’elettronica dell’apparecchio consente di compensare le deviazioni del trasduttore di umidità in funzione della temperatura letta ammettendo un errore massimo di 1° sulla temperatura e del 5% sul grado di umidità relativa.

8-Fialette Dragher

Tale sistema di misurazione è prodotto dalla ditta tedesca Dragher e si presenta come una sorta di fisarmonica. Il funzionamento è come quello di una polpetta azionata a mano con due terminali rigidi e forati (per l’aspirazione e la fuoriuscita di aria) tra i quali è montata una molla di contrasto. Su uno dei due terminali viene incastrata una fialetta contenente delle sostanze sensibili alla grandezza da analizzare. Esistono dunque fialette indicate per verificare il grado idrometrico, altre per rilevare la presenza di gas tossici o infiammabili oppure per il livello di radioattività.

Per il funzionamento basta premere manualmente i due terminali (come in una pompetta) in modo tale da introdurre nell’ analizzatore una quantità di aria, solitamente di 100 cm3. L’aria indotta reagisce con le sostanze chimiche, contenute nella fialetta, facendone cambiare il colore. A questo punto si possono leggere i valori ottenuti sulla scala graduata della fialetta in corrispondenza delle variazioni del colore. Questo strumento è ideale per misurazioni immediate, per questo è utilizzato anche dai vigili del fuoco per rilevare in tempo rapido la presenza di ambienti contaminati. Di contro lo svantaggio è che ciascuna fialetta è di tipo usa e getta per cui una volta aperta deve essere utilizzata immediatamente altrimenti buttata. Non è dunque il sistema di misurazione più indicato se si devono fare molte verifiche in successione.

9- Esercizio: Miscelatore

Si consideri un miscelatore ossia uno strumento adiabatico e maccanicamente isolato (Q=0, L=0) in cui entrano due differenti correnti di aria umida rispettivamente:

nella SEZIONE 1 con

M1=400KgAh

T1=32°C

ϕ1=0,8

nella SEZIONE 2 con

M2=800KgAh

T2=26°C

ϕ2=0,5

Determinare relativamente alla SEZIONE 3 :	- x3

- ϕ3

-T3

-J3

Dalla legge di conservazione si ottiene

M3=M2+M1=1200KgAh

Ipotizzando che il vapore non condensi si può fare il bilancio di massa del vapore acqueo da cui

MV3=MV1+MV} } } } size 12{ {}=x rSub {3}  { dot  {} size 12{M}} rSub {A rSub { size 6{3} } } } size 12{ {}=x rSub {1}  { dot  {} size 12{M}} rSub {A rSub { size 6{1} } } } size 12{+x rSub {2}  { dot  {} size 12{M}} rSub {A rSub { size 6{2} } } }} {

Ma x1 e x2possono essere determinati tramite la formula che determina il titolo

x=0,622ϕPSPtot−ϕPS

quindi calcolando x1 e x2

x1=0,6220,8⋅0,047531−0,8⋅0,04753=0,0246KgVKgA

x2=0,6220,5⋅0,033601−0,5⋅0,03360=0,0106KgVKgA

Il titolo di uscita nella sezione 3 è uguale alla media pesatura tra x1 e x2

x3=x1MA1+x2MA2MA1+MA2=0,0246⋅400+0,0106⋅8001200=0,0153KgVKgA

A questo punto occorre effettuare il bilancio energetico. Per le ipotesi iniziali di un sistema adiabatico e meccanicamente isolato ne consegue che il lavoro e il calore scambiati sono nulli, per cui dalla formula generale

MA3⋅J3−MA1J1−MA2J2=Q−L

si ottiene la seguente

MA3⋅J3=MA1J1+MA2J2

Per ottenere le entalpie J1e J2bisogna ricorrere alla formula che consente di calcolare la J in funzione del tempo (t) e del titolo (x)

J(t,x)=t+x⋅(2500+1,9⋅t)

da cui ricavo

J1=t1+x1⋅(2500+1,9⋅t1)=32+0,0246⋅(2500+1,9⋅32)=95KJKgA

J2=t2+x2⋅(2500+1,9⋅t2)=26+0,0106⋅(2500+1,9⋅26)=53KJKgA

Ma l’entalpia in uscita è data dalla media pesata delle entalpie in entrata ovvero

J3=J1⋅MA1+J2MA2MA3=95⋅400+53⋅8001200=67KJKg

ed anche

J3=t3+x3⋅(2500+1,9t3)

Conosciamo il titolo in 3 perché è stato calcolato sopra, conosciamo l’entalpia appena ricavata quindi si può procedere al calcolo della temperatura t3

t3=(J3−2500⋅x3)11+1,9⋅x3=67−2500⋅0,01531+1,9⋅0,0153=27,9°C

Controllando sulle tabelle del vapore si può conoscere il valore della pressione di saturazione alla temperatura appena ottenuta

PS(27,9°C)=0,03757BAR

ora applicando la formula del grado igrometrico

ϕ=PtotPSxx+0,622

si ricava il grado idrometrico nella sezione 3

ϕ3=Ptot⋅x3x3⋅PS3+0,622⋅PS3=1⋅0,0153(0,0153+0,622)⋅0,03757=0,64

Quest’ultimo valore trovato corrisponde al 64% di umidità relativa (U.R.).

Procedendo come in questo esercizio si può dare spiegazione anche ad interessanti fenomeni come la pioggia o la nebbia. Infatti, considerando il diagramma psicrometrico, nel caso in cui la miscelazione dell’aria fosse avvenuta nelle vicinanze della curva limite =1 si sarebbe ottenuto il punto relativo allo stato fisico della nebbia. Se inoltre si fossero scontrate due correnti di aria umida a diversa temperatura si sarebbe potuto avere il caso in cui l’aria risultante dalla miscelazione avrebbe avuto temperatura e titolo compresi tra i corrispondenti valori iniziali, mentre grado idrometrico maggiore di 1. In tali condizioni si avrebbe avuto la formazione della pioggia. Perché piova quindi non basta che l’aria ad alta quota sia umida, ma è necessario lo scontro tra masse di aria a temperature diverse.

10- Esercizio: Condizionatore d’aria

Con questo esercizio vogliamo dimensionare una macchina per il condizionamento estivo di un’aula scolastica di volume pari a 470m3con ricambio d’aria ogni ora. La macchina in questione consente di modificare i parametri di temperatura e grado igrometrico di una corrente d’aria calda immessa inizialmente, trasformandola in uscita in una corrente più fredda e secca

Funzionamento del condizionatore

- L’aria calda e umida entra ad una certa temperatura T1 all’interno debba sezione A

- La ventola B favorisce l’immissione dell’aria producendo un lavoro L.

- Subito dopo l’aria incontra una serpentina di raffreddamento C che le sottrae calore per unità di tempo Q1.portandola alla temperatura di rugiada.

- A questo punto le alette D raccolgono la condensa formatasi  in seguito al raffreddamento e l’acqua prodotta viene incanalata e fatta defluire all’interno del tubicino F

- L’aria così ottenuta a temperatura T2 è troppo fredda e satura per poter essere immessa nell’ambiente quindi viene fatta passare attraverso una seconda batteria di alette E che la riscaldano, fornendole calore per unità di tempo  Q2.

- L’aria fredda e secca a questo punto è pronta ad essere immessa nell’ambiente ad una temperaturaT3

Dati del problema:

Portata di aria per il ricambio dell’aula scolastica ogni ora		V.=470m3h

Temperatura dell’aria immessa					T1=32°C

Grado idrometrico dell’aria immessa					ϕ1=0,8

Temperatura dell’aria in uscita					T3=20°C

Grado idrometrico dell’aria in uscita					ϕ3=0,5

Lavoro meccanico della ventola					L.=450W

Si vogliono determinare i valori del calore per unità di tempo rispettivamente Q1.e Q2. scambiati all’interno del condizionatore.

Se valutiamo i vari passaggi di raffreddamento, deumidificazione e riscaldamento sul diagramma psicrometrico osserviamo che:

- Punto 1: l’aria calda e umida entra alla temperatura T1 con titolo x1 costante finchè viene raffreddata dalla serpentina C e comincia a condensare il vapore

- Punto 2: l’aria raffreddata raggiunge la temperatura T2 e l’entalpia cala.Anche il titolo diminuisce rapidamente in quanto una parte del vapore acqueo condensa mentre la massa d’aria secca resta costante (dunque il rapporto MVMA scende), mentre il grado igrometrico resta costantemente 1

- Punto 3: l’aria viene post riscaldata dalla batteria 3 mantenendo il titolo x3 costante e portando la temperatura al valore T3 ma con minore umidità relativa

Possiamo subito calcolare i titoli servendoci dei valori di PS1 e PS3ricavati dalle tabelle

x1=0,622ϕ1PS1Ptot−ϕ1PS1=0,6220,8⋅0,047531−(0,8⋅0,04753)=0,0246KgVKgA

x3=x2=0,622ϕ3PS3Ptot−ϕ3PS3=0,6220,5⋅0,023361−(0,5⋅0,02336)=0,0074KgVKgA

L’aria secca in uscita può essere considerata come un gas perfetto perciò per ricavarne la massa si applica l’equazione di stato

PA3V=MA3RAT3

Per ricavare PA3 si utilizza la legge di Dalton:

Ptot=PA3+PV3

da cui

PA3=Ptot−PV3=Ptot−x3PS3=1−0,5⋅0,02336=0,988BAR=98,8KPa

quindi

M.A3=PA3V3.RAT3=0,988⋅105470287⋅293=553Kgh

Per ricavare la portata di massa condensata (M.liq) basta moltiplicare la massa di aria per la differenza dei titoli

M.liq=MA.(x1−x3)=553(0,0246-0,0074)=9,5Kgh

Ora possiamo fare il bilancio energetico tra i punti 1 e 2 della prima parte del condizionatore

M.(J2−J1)+M.liqhliq=Q.1−L.

dove hliq rappresenta l’entalpia specifica dell’acqua liquida in fase di condensazione e dalle tabelle si ricava la temperatura T2=9,5°C.

Si possono dunque calcolare le entalpie specifiche dell’aria nei punti 1, 2, 3

J1=t1+x1⋅(2500+1,9⋅t1)=32+0,0246⋅(2500+1,9⋅32)=95KJKgA

J2=t2+x2⋅(2500+1,9⋅t2)=10+0,0074⋅(2500+1,9⋅9,5)=28KJKgA

J3=t3+x3⋅(2500+1,9⋅t3)=20+0,0074⋅(2500+1,9⋅20)=39KJKgA

l’entalpia specifica dell’acqua liquida condensata è

hliq=CL⋅Tliq

ove il calore specifico (CL) per l’acqua ha il valore di 4,187kJ/kg°K, mentre Tliq è relativo alla temperatura di condensazione, quindi

hliq=4,187⋅9,5=39,77kJkg

Siamo dunque in grado di calcolare Q1.e Q2.servendoci dell’equazione di bilanciamento ottenendo

Q1=.M.(J2−J1)+M.liqhliq−L.=0,153(28−95)+2,638⋅10−339,77−0,450=−10,7kW

Il valore è negativo perché indica il calore uscente dal sistema.

Analogamente

Q2=.M.(J3−J2)=0,153(39−28)=1,7kW

Il valore è positivo perché rappresenta il calore che deve essere fornito alla batteria per il post-riscaldamento.

Tabelle temperatura-pressione atmosferica-titolo